## 几何量
序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2） | 说明
一、几何量
1 | 量块 | 长度 | 量块检定规程 JJG 146 | (0.5～500)mm | U=0.5μm+5×10-6ln(k=3)
2 | 钢卷尺 | 长度 | 钢卷尺检定规程 JJG 4 | (0～10)m | U=0.28mm
|  |  |  | (＞10～50)m | U=0.62mm
|  |  |  | (＞50～100) m | U=0.90mm
3 | 钢直尺 | 长度 | 钢直尺检定规程 JJG 1 | (0～1000) mm | U=0.12mm
4 | *千分尺 | 长度 | 千分尺检定规程 JJG 21 | (0～25)mm | U=1.5μm
|  |  |  | (＞25～100)mm | U=1.8μm
|  |  |  | (＞100～500)mm | U=3μm
5 | 内径千分尺 | 长度 | 内径千分尺检定规程 JJG 22 | (50～250)mm | U=2.4μm
|  |  |  | (＞250～600)mm | U=3.2μm
6 | *深度千分尺 | 长度 | 深度千分尺检定规程 JJG 24 | （0～300）mm | U=1.5μm
7 | 塞尺 | 长度 | 塞尺检定规程 JJG 62 | (0.02～1.00)mm | U=1.1μm
8 | *通用卡尺 | 长度 | 通用卡尺检定规程 JJG 30 | （0～300）mm | U=0.01mm
|  |  |  | (＞300～500)mm | U=0.02 mm
9 | 内径表 | 长度 | 内径表校准规范 JJF 1102 | （0～500）mm | U=2.0μm
10 | 指示表 | 长度 | 指示表(指针式、数显式)检定规程 JJG 34 | 百分表：(0～10)mm | U=3.0μm
|  |  |  | 千分表：(0～2)mm | U=1.5μm
11 | 大量程百分表 | 长度 | 大量程百分表检定规程 JJG 379 | (0～50)mm | U=4.0μm
12 | *电涡流式测厚仪 | 长度 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 JJG 818 | (0～10)μm | U=0.2μm
|  |  |  | (＞10～500)μm | U=1.7μm
|  |  |  | (＞500～1000)μm | U=3.4μm
13 | 刮板细度计 | 长度 | 刮板细度计检定规程 JJG 905 | (0～150)μm | U=0.4μm
14 | *测量显微镜 | 长度 | 读数、测量显微镜检定规程 JJG 571 | (0～100)mm | U=1.5μm | 只做示值误差、回程误差
15 | *投影仪 | 长度 | 投影仪校准规范 JJF 1093 | (0～200)mm | U=1.8μm
16 | 三针 | 长度 | 针规、三针校准规范 JJF 1207 | Φ(0.118～ 6.585)mm | U=1.3μm
17 | 环规 | 长度 | 标准环规检定规程 JJG 894 | Φ(5～ 160)mm | U=1.6μm
18 | 光滑极限量规 | 长度 | 光滑极限量规检定规程 JJG 343 | (0～ 100)mm（塞规） | U=0.9μm
|  |  |  | (0～100)mm（环规） | U=1.6μm
19 | 试验筛 | 长度 | 试验筛校准规范 JJF 1175 | (0.02～5)mm | U=1.8μm
|  |  |  | (＞5～70)mm | U=0.02mm
|  |  |  | (＞70～125)mm | U=0.03mm
20 | 直角尺 | 垂直度 | 直角尺检定规程 JJG 7 | (0～300)mm | U=2.4μm
|  |  |  | (＞300～500)mm | U=3.6μm
21 | *万能角度尺 | 角度 | 万能角度尺检定规程 JJG 33 | (0～320)° | U=1′
22 | *平板 | 平面度 | 平板检定规程 JJG 117 | 400mm×400mm～600mm×600mm | U=0.9μm
|  |  |  | ＞600mm×600 mm～1000mm×1000mm | U=2.2μm
|  |  |  | ＞1000mm×1000mm～2500mm×1600mm | U=2.9μm
23 | *工具显微镜 | 长度 | 工具显微镜检定规程 JJG 56 | (0～200)mm | U=1.4μm
24 | *坐标测量机 | 长度 | 坐标测量机校准规范 JJF 1064 | (0～1000)mm | U=0.3μm+1×10-3L | 只做尺寸测量示值误差
25 | *影像测量仪（二次元） | 长度 | 影像测量仪校准规范 JJF 1318 | (0～200)mm | U=1.4μm | 只做尺寸测量误差
26 | 半径样板 | 长度 | 半径样板检定规程 JJG 58 | R(1～5)mm | U=5.8μm
|  |  |  | R(＞5～25)mm | U=9.4μm
27 | *表面粗糙度测量仪 | 粗糙度 | 触针式表面粗糙度测量仪校准规范 JJF 1105 | Ra(0.1～3.5)μm | Urel=7%
28 | *斜塞尺/楔形塞尺 | 长度 | 建筑工程质量检测器组校准规范 JJF 1110 | (0～15)mm | U=0.04mm | 只做建筑工程质量检测用斜塞尺
29 | 杠杆表 | 长度 | 杠杆表检定规程 JJG 35 | 杠杆百分表：(0～1)mm | U=1.3 μm
|  |  |  | 杠杆千分表：(0～0.4)mm | U=0.6 μm
30 | *高度卡尺 | 长度 | 高度卡尺检定规程 JJG 31 | （0～300）mm | U=0.01mm
|  |  |  | (＞300～600)mm | U=0.02mm
|  |  |  | (＞600～1000)mm | U=0.04mm
31 | *深度指示表 | 长度 | 深度指示表检定规程 JJG 830 | （0～50）mm | U=0.3um
32 | *跌落试验机 | 长度 | 水泥包装袋跌落试验机检定规程 JJG (蒙) 013 | (0～1500)mm | U=0.7mm
33 | 框式、条式水平仪 | 角度 | 框式水平仪和条式水平仪校准规范 JJF 1084 | (0.02～0.10)mm/m | Urel=6% | 不做偏斜误差
34 | 纤维卷尺、测绳(布卷尺) | 长度 | 纤维卷尺、测绳检定规程 JJG 5 | (0～50)m | U=0.4mm+1×10-4L
35 | *计米器(量码表) | 长度 | 线缆计米器检定规程 JJG 987 | (0～40)m | Urel=0.13%
36 | *超声波测厚仪 | 长度 | 超声波测厚仪校准规范 JJF 1126 | (1～20)mm | U=0.02mm
|  |  |  | (＞20～200)mm | U=0.06mm
37 | *厚度指示表 | 长度 | 厚度表校准规范 JJF 1255 | (0～10)mm | U=2.2μm
|  |  |  | (＞10～30)mm | U=2.7μm
38 | *内测千分尺 | 长度 | 测量内尺寸千分尺校准规范 JJF 1411 | (5～75)mm | U=2.0μm
39 | *孔径千分尺 | 长度 | 测量内尺寸千分尺校准规范 JJF 1411 | (5～75)mm | U=1.4μm
40 | *杠杆千分尺 | 长度 | 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 JJG 26 | （0～100）mm | U=1.2μm
41 | *数显测高仪 | 长度 | 数显测高仪校准规范 JJF 1254 | (0～100)mm | U=0.5μm | 不做垂直度
|  |  |  | (＞100～500)mm | U=1.0μm
|  |  |  | (＞500～1000)mm | U=1.8μm
42 | *偏摆检查仪 | 长度 | 跳动检查仪校准范 JJF 1109 | (0～200)mm | U=1.7μm | 只做示值误差
43 | *胶砂试模 | 长度 | 试模 JJF 1307 | （0～200）mm | U=0.03mm
44 | *透气法比表面积仪 | 长度 | 透气法比表面积仪检定规程 JJG (建材) 107 | （0～70）mm | U=0.02mm
|  |  |  | （＞70～200）mm | U=0.03mm
|  |  |  | （＞200～300）mm | U=0.05mm
45 | 水泥标准筛 | 长度 | 水泥标准筛检定规程 JJG (建材) 106 | 0.080mm | U=3.1μm
46 | *激光测径仪 | 长度 | 激光测径仪校准规范 JJF 1250 | (0～20) mm | U=1.3μm
47 | *土壤液塑限检测仪 | 长度 | 非金属建材塑限测定仪校准规范 JJF 1090 | (0～22)mm | U=0.04mm
|  | 角度 |  | （0～90）° | U=4′
|  | 质量 |  | (0～300)g | U=0.04g
48 | *混凝土裂缝宽度测量仪 | 长度 | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范 JJF 1334 | 裂缝宽度： (0.01～10)mm | U=0.01mm | 只做宽度
|  |  |  | 宽度标准板：(0.01～10)mm | U=3μm
49 | *针片状规准仪 | 长度 | 针状、片状规准仪校准规范 JJF 1593 | (0～82.8)mm | U=0.03mm
50 | *灌砂筒 | 长度 | 灌砂法密度仪检定规程 JJG (苏) 36 | （0～300）mm | U=0.04mm
51 | *八轮连续式路面平整度测量仪 | 测量基准长度 | 八轮连续式路面平整度测量仪检定规程 JJG (交通) 024 | （0～300）mm | U=0.01mm | 只做测量基准长度和测量轮外径
|  | 测量轮外径 |  | （0～5）m | U=0.30mm
52 | 钢筋检测仪 | 保护层厚度 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范 JJF 1224 | 楼板厚度：(6～200)mm | U=1 mm
|  | 钢筋直径 |  | 钢筋直径：(0～22)mm | U=1 mm
53 | *生物显微镜 | 长度 | 生物显微镜校准规范 JJF 1402 | 0.01μm～1mm | U=4μm | 只做示值误差
54 | *抗渗试模 | 长度 | 试模校准规范 JJF 1307 | （0～200）mm | U=0.09mm
55 | *砼弹性模量试模 | 长度 | 试模校准规范 JJF 1307 | （0～300）mm | U=0.06mm
56 | 刀口形直尺 | 直线度 | 刀口形直尺检定规程 JJG 63 | (0～175)mm | U=0.3μm
|  |  |  | （＞175～300）mm | U=0.6μm
57 | *混凝土抗压试模 | 长度 | 试模校准规范 JJF 1307 | （0～150）mm | U=0.05mm
58 | *砼抗折试模 | 长度 | 试模校准规范 JJF 1307 | (0～150)mm | U=0.07mm
|  |  |  | (＞150～550)mm | U=0.28mm

## 热学
序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2） | 说明
二、热学
1 | 双金属温度计 | 温度 | 双金属温度计检定规程 JJG 226 | (-30～300)℃ | U=0.4℃
2 | 压力式温度计 | 温度 | 压力式温度计检定规程 JJG 310 | (-30～300)℃ | U=0.4℃
3 | 辐射温度计 | 温度 | 工作用辐射温度计检定规程 JJG 856 | (30～400)℃ | U=(2～5)℃
4 | 数字温度指示仪 | 温度 | 数字温度指示调节仪检定规程 JJG 617 | 配热电阻(-200～850)℃ | U=0.3℃
|  | 温度 |  | 配热电偶(-200～1300)℃ | U=0.5℃
5 | 模拟式温度指示调节仪 | 温度 | 模拟式温度指示调节仪检定规程 JJG 951 | 配热电阻(-200～850)℃ | U=0.4℃
|  |  |  | 配热电偶(-200～1300)℃ | U=0.8℃
6 | *温度、湿度试验设备 | 温度 | 环境试验设备温度、湿度校准规范 JJF 1101 | (0～250)℃ | U=(0.3～0.5)℃
|  | 湿度 |  | 30%RH～95%RH | U=3%RH
7 | *高温电阻炉（马弗炉） | 温度 | 箱式电阻炉校准规范 JJF 1376 | (100～1100)℃ | U=(1～4)℃
8 | 工业过程测量记录仪 | 温度 | 工业过程测量记录仪检定规程 JJG 74 | 配热电阻(-200～850)℃ | U=0.4℃
|  | 温度 |  | 配热电偶(-200～1300)℃ | U=0.8℃
9 | 电接点玻璃水银温度计 | 温度 | 电接点玻璃水银温度计检定规程 JJG 131 | (-30～300)℃ | U=0.2℃
10 | 工作用 玻璃液体温度计 | 温度 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130 | (-30～300)℃ | U=(0.08～0.12)℃
11 | 温度指示控制仪 | 温度 | 温度指示控制仪检定规程 JJG 874 | (-30～300)℃ | U=0.3℃
12 | 温度巡回检测仪 | 温度 | 温度巡回检测仪校准规范 JJF 1171 | (-30～300)℃ | U=0.3℃
13 | *沥青老化烘箱 | 温度 | 沥青老化烘箱 JJG (交通) 056 | (150～200)℃ | U=0.3℃
14 | *沥青软 化点仪 | 温度 | 沥青软化点仪检定规程 JJG (交通) 057 | (0～180)℃ | U=(0.3～0.5)℃
|  | 质量 |  | (1～100)g | U=0.3g
|  | 尺寸 |  | (1～100)mm | U=0.03mm
15 | *溶出度仪 | 转速 | 溶出度仪检定规程 JJG (皖) 24 | （0～150）r/min | U=1r/min
|  | 温度 |  | （0～50）℃ | U=0.2℃
|  | 时间 |  | （0～30）min | U=2s
16 | 温度变送器 | 温度 | 温度变送器校准规范 JJF 1183 | (-200～1800)℃ | U=0.3℃ | 不带温度传感
|  | 温度 |  | (-30～300)℃ | U=0.2℃
17 | 热电偶温度校准器 | 温度 | 温度校准仪校准规范 JJF 1309 | (-200～1800)℃ | U=(0.09～0.19)℃
18 | 热电阻温度校准器 | 温度 | 温度校准仪校准规范 JJF 1309 | (-200～850)℃ | U=(0.06～0.14)℃
19 | 工作用廉金属热电偶 | 温度 | 廉金属热电偶校准规范 JJF 1637 | (0～300)℃ | U=0.4℃
|  | 温度 |  | (300～1100)℃ | U=0.8℃
20 | 工作用铂铜热电阻 | 温度 | 工业铂、铜热电阻检定规程 JJG 229 | (-30～300)℃ | U=0.06℃（0℃时）；0.09℃（100℃时） | 铂热电阻：只测B级及以下
21 | *熔点测定仪 | 温度 | 熔点测定仪检定规程 JJG 701 | (80.58～285.34)℃ | U=0.5℃
22 | *恒温槽 | 温度 | 恒温槽技术性能测试规范 JJF 1030 | (-30～300)℃ | U=0.08℃
23 | 机械式温湿度计 | 温度 | 机械式温湿度计检定规程 JJG 205 | (10～40)℃ | U=(0.7～1)℃
|  | 湿度 |  | 30%RH～95%RH | U=3%RH
24 | *沥青延度仪 | 温度 | 沥青延度仪检定规程 JJG (交通) 023 | (0～100)℃ | U=0.3℃
25 | *婴儿培养箱 | 温度 | 婴儿培养箱校准规范 JJF 1260 | (32～40)℃ | U=(0.5～1)℃
|  | 湿度 |  | (40～75)%RH | U=5%RH
26 | *水泥安定性试验用沸煮箱 | 温度 | 水泥安定性试验用沸煮箱检定规程 JJG (建材) 109 | 100℃ | U=0.2℃
27 | 数字温湿度计 | 温度 | 数字温湿度计检定规程 JJG (粤) 047 | (10～40)℃ | U=0.7℃
|  | 湿度 |  | 30%RH～95%RH | U=2.6%RH
28 | 数字温度计 | 温度 | 数字温度计校准规范 JJF (苏) 95 | （-30～300）℃ | U=(0.2～0.6)℃

## 力学
序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2） | 说明
三、力学
1 | *拉力、压力和万能试验机 | 力值 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG 139 | (0.1～3000) kN | Urel= 0.5%
2 | *非金属拉力、压力和万能试验机 | 力值 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG 139 | (0.1～3000) kN | Urel= 0.5%
3 | *电子式万能试验机 | 力值 | 电子式万能试验机检定规程 JJG 475 | (0.1～3000) kN | Urel= 0.5%
4 | *木材万能试验机 | 力值 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG 139 | (0.1～3000) kN | Urel= 0.5%
5 | *弹簧拉压试验机 | 力值 | 专用工作测力机校准规范 JJF 1134 | (0.1～10) kN | Urel= 0.4%
6 | *抗折试验机 | 力值 | 抗折试验机检定规程 JJG 476 | (0.5～6) kN | Urel= 0.5%
7 | *胶砂搅拌机 | 转速 | 水泥胶砂搅拌机检定规程 JJG (建材) 102，行星式胶砂搅拌机检定规程 JJG (建材) 123 | (0～1000 )r/min | U=1.2 r/min
|  | 时间 |  | （0～3600）s | U=0.1s
|  | 长度 |  | (0～300) mm | U=0.03mm
|  | 长度 |  | (0～25) mm | U=0.004mm
8 | *水泥净浆搅拌机 | 转速 | 水泥净浆搅拌机检定规程 JJG (建材) 104 | (0～1000 )r/min | U=1.2 r/min
|  | 时间 |  | （0～3600）s | U=0.1s
|  | 长度 |  | (0～300) mm | U=0.03mm
|  | 长度 |  | (0～25) mm | U=0.004mm
9 | *水泥胶砂振实台 | 振幅 | 胶砂试体成形振实台检定规程 JJG (建材) 124 | (0～15) mm | U=0.15mm
|  | 时间 |  | （0～3600）s | U=0.1s
|  | 质量 |  | 0.5g～30kg | U=0.02kg
10 | *水泥胶砂流动度测定仪 | 质量 | 水泥胶沙流动度测定仪检定规程 JJG (建材) 126 | 0.5g～30kg | U=0.02kg
|  | 时间 |  | （0～3600）s | U=0.1s
|  | 长度 |  | (0～300) mm | U=0.04mm
11 | *水泥净浆稠度及凝结时间测定仪 | 质量 | 非金属建材塑限测定仪校准规范 JJF 1090 | 0.5g～1.5kg | U=0.2g
|  | 长度 |  | (0～300) mm | U=0.04mm
12 | *工作测力仪 | 力值 | 工作测力仪检定规程 JJG 455 | (0.1～3000) kN | Urel= 0.4% | 1kN以上只做压向，现场仅做最大至1kN。
13 | *扭矩扳子 | 扭矩 | 扭矩扳子检定规程 JJG 707 | (0.12～300) Nm | Urel= 0.5%
14 | *扭力计 | 扭矩 | 扭矩扳子检定规程 JJG 707 | (0.12～5) Nm | Urel= 0.5%
15 | *金属洛氏硬度计 | 洛氏硬度 | 金属洛氏硬度计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 JJG 112 | HRA：80～88,HRB：20～100,HRC：20～100 | U=(0.5～0.6)HR
16 | 邵氏A型硬度计 | 长度 | A型邵式硬度计检定规程 JJG 304 | （0～2.54）mm | U=0.004mm
|  | 试验力 |  | （0～10）N | U=0.024N
17 | 回弹仪 | 回弹值 | 混凝土回弹仪检定规程 JJG 817 | 20～100 | U= 0.6
18 | *一般压力表 | 压力 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52 | (-0.1～-0.005) MPa | Urel= 1.1%
|  |  |  | (0.005～60) MPa | Urel=1.1%
19 | *精密压力表 | 压力 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG 49 | (-0.1～-0.005) MPa | Urel= 0.2%
|  |  |  | (0.005～60) MPa | Urel=0.2%
20 | *压差表 | 压力 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52 | (-250～+250)Pa | U=0.2Pa
21 | *压力变送器 | 压力 | 压力变送器检定规程 JJG 882 | (-0.1～+60) MPa | U=0.2%FS
22 | 砝码 | 质量 | 砝码检定规程 JJG 99 | 1mg～500mg | U=0.09mg
|  |  |  | 1g～500g | U=0.23mg～2.7mg
|  |  |  | 1kg～20kg | U=10mg～0.2g
23 | *数字指示秤 | 质量 | 数字指示秤检定规程 JJG 539 | （0～60）t | U=0.3g~19kg | e≥0.1g
24 | *模拟指示秤 | 质量 | 模拟指示秤检定规程 JJG 13 | （0～10）t | U=6g~15kg | e≥0.1g
25 | *非自行指示秤 | 质量 | 非自行指示秤检定规程 JJG 14 | （0～60）t | U=6g~12kg | e≥0.1g
26 | *架盘天平 | 质量 | 架盘天平检定规程 JJG 156 | 100g～20kg | U=0.05g~2.0g
27 | *机械天平 | 质量 | 机械天平检定规程 JJG 98 | 1mg～20kg | U=0.50mg | d≥0.1mg
28 | *电子天平 | 质量 | 电子天平检定规程 JJG 1036 | 1mg～80kg | U=0.8mg～4g | d≥0.1mg
29 | *烘干法谷物水分测定仪 | 质量 | 烘干法水分测定仪检定规程 JJG 658 | 1mg～100g | U=0.7mg~7mg
30 | 常用玻璃量器 | 容量 | 常用玻璃量器检定规程 JJG 196 | （0.1～1）mL | U = 0.004mL
|  |  |  | （1～25）mL | U=(0.008~ 0.03)mL
|  |  |  | （25～250）mL | U = (0.03~0.08)mL
|  |  |  | （250～500）mL | U = (0.08~0.12)mL
|  |  |  | （500～1000）mL | U = (0.12~0.40)mL
31 | *重力式自动装料衡器 | 质量 | 重力式自动装料衡器(定量自动衡器)检定规程 JJG 564 | 10g～50kg | Urel=0.04%
|  |  |  | 50kg～10t | Urel=0.07%
32 | *液态物料定量罐装机 | 容量 | 液态物料定量灌装机检定规程 JJG 687 | 定容式: 5mL～50L | Urel=0.14%
|  | 质量 |  | 定重式: 10g～50kg | Urel= 0.10%
33 | 速度式流量计 | 流量 | 速度式流量计检定规程 JJG198 | (0.7～250)m3/h | Urel= 1.7% | 只做液体介质
34 | 电磁流量计 | 流量 | 电磁流量计检定规程 JJG 1033 | (0.7～250)m3/h | Urel= 1.7% | 只做液体介质
35 | 超声流量计 | 流量 | 超声流量计检定规程 JJG 1030 | (0.7～250)m3/h | Urel= 1.7% | 只做液体介质
36 | 浮子流量计 | 流量 | 浮子流量计检定规程 JJG 257 | (0～60)m3/h | 液：U=0.4%FS气： U=0.3%FS
37 | 气体容积式流量计 | 流量 | 气体容积式流量计检定规程 JJG 633 | (0.016～60)m3/h | Urel=0.66%
38 | 液体容积式流量计 | 流量 | 液体容积式流量计检定规程 JJG 667 | (0.7～250)m3/h | Urel= 1.7% | 限用介质粘度不大于2mPa·ｓ
39 | *明渠流量计 | 流量 | 明渠堰槽流量计检定规程 JJG 711 | 流量(0.001～93)m3/h | Urel= 1%
40 | *电子计数式转速表 | 转速 | 转速表检定规程 JJG 105 | (2～40000) r/min | Urel=0.02%
41 | 轻便三杯风向风速表 | 风速 | 轻便三杯风向风速表检定规程 JJG 431 | (0.4～30)m/s | U=(0.2～0.6)m/s
42 | 三等标准金属量器 | 容量 | 标准金属量器检定规程 JJG 259 | (1～2000)L | Urel=0.1%～0.05%
43 | *燃油加油机 | 流量 | 燃油加油机检定规程 JJG 443 | (0～9999)L | Urel=0.10%
44 | 水表 | 流量 | 冷水水表检定规程 JJG 162 | （0～250）m3/h | Urel=0.6%
45 | 燃气表 | 流量 | 膜式燃气表检定规程 JJG 577 | (0～1000)L | Urel=0.6%
46 | *摆锤式冲击试验机 | 力矩 | 摆锤式冲击试验机检定规程 JJG 145 | (1～500)Nm | Urel= 0.18%
47 | *扭矩扳子检定仪 | 扭矩 | 扭矩扳子检定仪检定规程 JJG 797 | (0.1～50) Nm | Urel= 0.4%
48 | *金属维氏硬度计 | 维氏硬度 | 金属维氏硬度计检定规程 JJG 151 | (100～1000)HV | Urel=0.9%～2.4%
49 | *韦氏硬度计 | 韦氏硬度 | 金属韦氏硬度计检定规程 JJG 944 | (0～20)HW | U=1.0 HW
50 | *显微硬度计 | 维氏硬度 | 金属维氏硬度计检定规程 JJG 151 | (100～1000)HV | Urel=(2～4)%
51 | *里氏硬度计 | 里氏硬度 | 里氏硬度计检定规程 JJG 747 | (530～790)HLD | U=(4.4～7.3)HLD
52 | *金属布氏硬度计 | 布氏硬度 | 金属布氏硬度计检定规程 JJG 150 | (75～250) HBS(W) | Urel=3.0%
53 | *表面洛氏硬度计 | 洛氏硬度 | 金属洛氏硬度计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 JJG 112 | (89～91)HR15N(42～80)HR30N(37～61)HR45N(87～93)HR15T(70～82)HR30T(45～72)HR45T | U=(0.6～0.7)HRN(T)
54 | *测功机 | 力值 | 测功装置检定规程 JJG 653 | (0.5～1000)N | Urel= 0.4%
|  | 转速 |  | (30～20000 )r/min | Urel= 0.1%
55 | *AKRON耐摩试验设备 | 胶轮承受加载力 | 橡胶阿克隆磨耗试验机检定规程 JJG (化工) 103 | (0.5～100)N | Urel =0.4%
|  | 胶轮轴 转速 |  | (30～300)r/min | Urel =0.9%
|  | 胶轮轴与砂轮角度 |  | 5°～35° | U=5'
|  | 砂轮转速 |  | (20～60)r/min | Urel =0.9%
56 | *破裂强度 试验机 | 破裂强度 | 纸与纸板耐破仪检定规程 JJG (轻工) 61 | （1～16）kg/ cm2 | Urel=0.2%
57 | *耐洗色牢度试验机 | 装置转速 | 耐洗色牢度试验机校准规范 JJF (纺织) 026 | (30～50)r/min | Urel=1%
|  | 温度 |  | (0～100)℃ | U=0.2℃
|  | 试验杯尺寸 |  | (0～200)mm | U =0.05mm
58 | *纸板压缩强度试验仪 | 试验力 | 纸板压缩强度试验仪检定规程 JJG (轻工) 49 | (0.5～3000)N | Urel =0.4%
|  | 上下压板平行度 |  | (18～35)mm | U=0.04mm
59 | *染色摩擦色牢度仪 | 摩擦头试验力 | 染色摩擦色牢度仪校准规范 JJF (纺织) 027 | (0.5～10)N | Urel=0.4%
60 | *含水率测量仪 | 水分率 | 木材含水率测量仪检定规程 JJG 986 | (6～35)% | Urel=0.5%
61 | *血压计 | 压力 | 血压计和血压表检定规程 JJG 270 | (0～40) kPa | U=0.2kPa
62 | *浮标式氧气吸入器 | 流量 | 浮标式氧气吸入器检定规程 JJG 913 | (1～10)L/min | U= 3%FS
63 | 酒精计 | 密度值 | 工作玻璃浮计检定规程 JJG 42 | (0～100)% Vol | U=0.34%Vol
64 | *离心机 | 转速 | 离心式恒加速度试验机 JJG 972 | (10～104)r/min | Urel= 0.1%
65 | 容积式流量计 | 流量 | 气体容积式流量计检定规程 JJG 633 | (0.16～3000)m3/h | Urel= 0.5% | DN(15～250)mm，只做气体介质
66 | 涡街流量计 | 流量 | 涡街流量计检定规程 JJG 1029 | (0.16～3000)m3/h | Urel= 0.5% | DN(15～250)mm,只做气体介质
67 | 质量流量计 | 流量 | 质量流量计检定规程 JJG 897 | (0.16～3000)m3/h | Urel= 0.5% | DN(15～250)mm,只做气体介质
68 | 涡轮流量计 | 流量 | 涡轮流量计检定规程 JJG 1037 | (0.16～3000)m3/h | Urel= 0.5% | DN(15～250)mm,只做气体介质
69 | *沥青针入度仪 | 质量 | 沥青针入度仪校准规范 JJF 1208 | (0～1000)g | U=0.6g
|  | 长度 |  | (0～100)mm | U=0.05mm
70 | *击实仪 | 质量 | 土工击实仪检定规程 JJG (交通) 058 | （0～6）kg | U=5g
|  | 长度 |  | (0～500) mm | U=0.4mm
|  | 长度 |  | (0～300) mm | U=0.05mm
71 | *雷氏夹膨胀测定仪 | 质量 | 雷氏夹膨胀测定仪检定规程 JJG (建材) 110 | （0～1）kg | U=0.06g
72 | *滚筒式车速表检验台 | 速度 | 滚筒式车速表检验台检定规程 JJG 909 | (10～120) km / h | Urel=0.7%
73 | *轮胎压力表 | 压力 | 轮胎压力表检定规程 JJG 927 | (0～2.5) MPa | U=0.7%FS
74 | *数字压力计 | 压力 | 数字压力计检定规程 JJG 875 | (-0.1～60) MPa | U=0.20%FS
75 | *频闪式转速表 | 转速 | 转速表检定规程 JJG 105 | (2～40000) r/min | Urel=0.02%
76 | *马歇尔稳定度试验仪 | 力值 | 马歇尔稳定度试验仪检定规程 JJG (交通) 066 | (0.5～30) kN | Urel= 0.5%
77 | *恒定加力速度建筑材料试验机 | 力值 | 恒定加力速度建筑材料试验机检定规程 JJG 1025 | (0.1～3000) kN | Urel= 0.5%
78 | *专用工作测力机 | 力值 | 专用工作测力机校准规范 JJF 1134 | (0.1～3000) kN | Urel= 0.5%
79 | *加速磨光机 | 转速 | 加速磨光机检定规程 JJG (交通) 054 | (30.0～5000 )r/min | U=1.2 r/min
80 | *洛杉矶磨耗试验机 | 转速 | 洛杉矶磨耗试验机检定规程 JJG (交通) 108 | (30.0～5000 )r/min | U=0.5r/min
81 | *沥青混合料拌和机 | 转速 | 沥青混合料拌和机检定规程 JJG (交通) 064 | (30.0～5000 )r/min | U=0.6 r/min
|  | 温度 |  | （-183～420）℃ | U=1.2℃
82 | *水泥胶砂振动台 | 振幅 | 水泥胶砂振动台检定规程 JJG 918 | (0.5～1) mm | U= 0.02mm
|  | 频率 |  | （46.7～50）Hz | U= 0.5Hz
83 | 丝网张力计 | 张力 | 丝网张力计校准规范 JJF 1465 | (1～60)N/cm | U=0.8 N/cm
84 | D型邵氏硬度计 | 力值 | D型邵氏硬度计检定规程 JJG 1039 | (0～50)N | U=0.13N
|  | 长度 |  | (0～3)mm | U= 0.006 mm
85 | *塑料洛氏硬度计 | 硬度 | 塑料洛氏硬度计检定规程 JJG 884 | (70～94) HRE | U = 0.9HRE
|  |  |  | (100～120)HRL | U = 0.9HRL
|  |  |  | (85～100)HRM | U = 0.9HRM
|  |  |  | (11～125)HRR | U = 0.9HRR
86 | *巴克尔硬度计 | 硬度 | A型巴氏硬度计检定规程 JJG 610 | (42～52)Hba | U=0.8 Hba
|  |  |  | (84～88)Hba | U=1.3 Hba
87 | 弹簧冲击器 | 能量 | 弹簧冲击器校准规范 JJF 1475 | (0.1～2) J | U=0.02J
88 | 涂料比重杯 | 容量 | 涂料比重杯检定规程 JJG (化) 020 | (36～38)mL | U=0.25mL
89 | 电接风向风速仪 | 风速 | 电接风向风速仪检定规程 JJG 613 | (0.4～30)m/s | U=(0.2～0.6)m/s
90 | 轻便磁感风向风速表 | 风速 | 轻便磁感风向风速表试行检定规程 JJG 515 | (0.4～30)m/s | U=(0.2～0.6)m/s
91 | *流量积算仪 | 流量 | 流量积算仪检定规程 JJG 1003 | (0.16～9999.99)m3/h | Urel= 0.18%
92 | 热式气体质量流量计 | 流量 | 热式气体质量流量计检定规程 JJG 1132 | (0.16～3000)m3/h | Urel= 0.5% | DN(15～250)mm
93 | *电子血压计 | 压力 | 无创自动测量血压计检定规程 JJG 692 | (0～40) kPa | U=0.3kPa
94 | 李氏密度瓶 | 容量 | 李氏密度瓶检定规程 JJG (交通）092 | （0～300）mL | U = (0.03~0.08)mL
95 | *燃烧法沥青含量测试仪 | 质量 | 燃烧法沥青含量测试仪检定规程 JJG (交通) 072 | 1g～5kg | U=0.016g
|  | 温度 |  | (300～1000)℃ | U=1.6℃
96 | *液压千斤顶 | 力值 | 液压千斤顶检定规程 JJG 621 | （30～10000）k N | Urel=1.5% | 现场仅做最大至5000kN
97 | *锚杆拉拔仪 | 力值 | 液压千斤顶检定规程 JJG 621 | （30～2000）k N | Urel=2%
98 | *杆秤 | 质量 | 杆秤检定规程 JJG 17 | (0～100) g | U=0.3g
|  |  |  | (100～500) g | U=2.6g
99 | *扭转试验机 | 扭矩 | 扭转试验机检定规程 JJG 269 | (0～50) Nm | Urel= 0.4%

## 电磁
序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2） | 说明
四、电磁
1 | *匝间冲击耐压试验仪 | 脉冲电压 | 匝间冲击耐电压测试仪检定规程 JJG(粤) 032 | 0.1kV～ 40kV | Urel=2.0%
2 | *直流低电阻表 | 电阻 | 直流低电阻表检定规程 JJG 837 | 1mΩ～ 100kΩ | Urel=1.8%～0.020%
3 | *高阻计 | 电阻 | 高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程 JJG 690 | 100kΩ～111.111GΩ | Urel=0.7%~ 12%
|  | 电压 |  | (10～5000)V | Urel=0.5%～1.2%
4 | *指针式钳形电流表 | 电流 | 钳形电流表校准规范 JJF 1075 | 0.5A～1000A (50Hz、60Hz) | Urel=1.2%
5 | *数字式钳形电流表 | 电流 | 钳形电流表校准规范 JJF 1075 | 0.1A～500A (50Hz、60Hz) | Urel=1.0%
6 | *数字多用表 | 直流电压 | 数字多用表校准规范 JJF 1587 | (0.1～220) mV | Urel=0.0036%
|  |  |  | (0.22～2.2) V | Urel=0.0032%
|  |  |  | (2.2～22) V | Urel=0.0030%
|  |  |  | (22～220) V | Urel=0.0044%
|  |  |  | (220～1000) V | Urel=0.0061%
|  | 交流电压 |  | (1～2.2) mV(10Hz～10kHz) | Urel=0.20%
|  |  |  | (2.2～220) mV(10Hz～ 45Hz) | Urel=0.11%
|  |  |  | (2.2～220) mV(45Hz～ 10kHz) | Urel=0.04%
|  |  |  | (0.22～22) V(10Hz～45Hz) | Urel=0.034%
|  |  |  | (0.22～22) V(45Hz～10kHz) | Urel=0.024%
|  |  |  | (22～220) V(10Hz～45Hz) | Urel=0.04%
|  |  |  | (22～220) V(45Hz～10kHz) | Urel=0.043%
|  |  |  | (220～1000) V(10Hz～ 45Hz) | Urel=0.043%
|  |  |  | (220～1000) V(45Hz～10kHz) | Urel=0.048%
|  | 直流电流 |  | (0.22～22) mA | Urel=0.021%
|  |  |  | (22～220) mA | Urel=0.016%
|  |  |  | (0.22～2.2) A | Urel=0.042%
|  |  |  | (2.2～11) A | Urel=0.062%
|  |  |  | (11～20) A | Urel=1.2%
|  | 交流电流 |  | 0.2mA～0.33mA(45Hz～1kHz) | Urel=0.20%
|  |  |  | 0.2mA～ 0.33mA(1kHz～5kHz) | Urel=0.4%
|  |  |  | (0.2～ 0.33)mA(5kHz～10kHz) | Urel=1.0%
|  |  |  | 0.33mA～ 3A(45Hz～ 1kHz) | Urel=0.20%
6 | *数字多用表 | 交流电流 | 数字多用表校准规范 JJF 1587 | 0.33mA～ 3A(1kHz～ 5kHz) | Urel=0.8%
|  |  |  | 0.33mA～3A(5kHz～ 10kHz) | Urel=3%
|  |  |  | 3A～20A(45Hz～1kHz) | Urel=0.20%
|  |  |  | 3A～20A(1kHz～ 5kHz) | Urel=3.5%
|  | 直流电阻 |  | 1mΩ～1Ω | Urel=0.3%
|  |  |  | 1Ω～10MΩ | Urel=0.020%
|  |  |  | 11MΩ～33MΩ | Urel=0.03%
|  |  |  | 33MΩ～110MΩ | Urel=0.07%
|  |  |  | 110MΩ～330MΩ | Urel=0.5%
|  |  |  | 330MΩ～1100MΩ | Urel=2.0%
7 | *数字三用表校验仪 | 直流电压 | 多功能标准源校准规范 JJF 1638 | (0.1～200) mV | Urel=0.010%
|  |  |  | (0.2～20) V | Urel=0.003%
|  |  |  | (20～1000) V | Urel=0.03%
|  | 交流电压 |  | (10～200) mV(40～1000)Hz | Urel=0.044%
|  |  |  | (0.2～2) V(40～1000)Hz | Urel=0.016%
|  |  |  | (2～200) V(40～1000)Hz | Urel=0.03%
|  |  |  | (200～1000) V(40～1000)Hz | Urel=0.05%
|  | 直流电流 |  | (0.01～2) mA | Urel=0.010%
|  |  |  | (2～200) mA | Urel=0.008%
|  |  |  | (0.2～2) A | Urel=0.03%
|  |  |  | (2～20) A | Urel=0.07%
|  | 交流电流 |  | 200μA～200mA(40～1000)Hz | Urel=0.046%
|  |  |  | (0.2～2) A(40～1000)Hz | Urel=0.09%
|  |  |  | (2～20) A(40～1000)Hz | Urel=0.14%
|  | 直流电阻 |  | 10Ω～ 10kΩ | Urel=0.010%
|  |  |  | (10 ～ 100)kΩ | Urel=0.03%
|  |  |  | (0.1 ～ 100 ) MΩ | Urel=0.05%
8 | *LCR测量仪 | 电容 | GR-1687型LCR数字桥 JJG (电子) 05046 | 100pF～111.111μF(100Hz、1kHz) | Urel=0.17%～0.06%
|  | 电感 |  | 1.00μH～0.11111H(1kHz) | Urel=1.4%～0.03%
|  | 电阻 |  | 1Ω～1.11111MΩ(100Hz、1kHz) | Urel=0.20%～0.03%
9 | *接地导通电阻测试仪 | 电阻 | 接地导通电阻测试仪检定规程 JJG 984 | (0.1～1000)mΩ | Urel=0.3%
|  | 电流 |  | (0.1～30)A | Urel=0.3%
10 | *接地电阻表 | 电阻 | 接地电阻表检定规程 JJG 366 | (0.1～1000)Ω | Urel=0.8%～0.5%
11 | *绝缘电阻表(兆欧表) | 电阻 | 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 JJG 622 | (0.1～1000)MΩ | Urel=0.7%～2.3%
|  | 电压 |  | (50～5000)V | Urel=1.2%
12 | *线缆导通绝缘机 | 导通电阻 | 线缆测试仪校准规范 JJF 1457 | 0.1Ω～ 10kΩ | Urel=0.8%～0.5%
|  | 绝缘电阻 |  | 100Ω～100MΩ | Urel=1.2%～2.3%
13 | *表面电阻测试仪 | 电阻 | 表面电阻测试仪校准规 JJF 1285 | 100Ω～ 10GΩ | Urel=0.7%～5.8%
|  | 电压 |  | (1～1000)V | Urel=2.5%
14 | *标准电容器 | 电容 | 标准电容器检定规程 JJG 183 | 1pF～1000μF(1kHz、100Hz) | Urel=0.12%～0.06%
15 | *标准电感器 | 电感 | 标准电感器检定规程 JJG 726 | 1μH～1000mH(1kHz) | Urel=0.6%～0.03%
16 | *直流数字式欧姆表 | 电阻 | 数字多用表校准规范 JJF 1587 | 1Ω～100MΩ | Urel=0.11%～0.6%
17 | *钳形接地电阻仪 | 电阻 | 钳形接地电阻仪检定规程 JJG 1054 | 0.010Ω～100kΩ | Urel=1.3%～13%
18 | *电子式绝缘电阻表 | 电阻 | 电子式绝缘电阻表检定规程 JJG 1005 | 100Ω～10GΩ | Urel=0.7%～3%
|  | 电压 |  | (10～5000)V | Urel=0.5%～1.2%
19 | 测量用电压互感器 | 比值差 | 测量用电压互感器检定规程 JJG 314 | (3kV～10kV)/(100V～ 100/3V) | U=0.024%
|  | 相位差 |  | （0～900）ˊ | U=0.68ˊ
20 | 测量用电流互感器 | 比值差 | 测量用电流互感器检定规程 JJG 313 | (5A～2000A)/ 5A,(5A～2000A)/ 1A | U=0.024%
|  | 相位差 |  | （0～900）ˊ | U=0.68ˊ
21 | *标准电阻器 | 电阻 | 直流电阻器检定规程 JJG 166 | 0.001Ω～10Ω | Urel=8×10-5
|  |  |  | 10Ω～1MΩ | Urel=1.4×10-5
|  |  |  | 1MΩ～10MΩ | Urel=2.0×10-5
22 | *数字兆欧表 | 电阻 | 电子式绝缘电阻表检定规程 JJG 1005 | 100Ω～10MΩ | Urel=0.24%
|  |  |  | (10～100)MΩ | Urel=0.6%
|  |  |  | (0.1～1)GΩ | Urel=1.2%
|  |  |  | (1～10)GΩ | Urel=2.4%
|  |  |  | (10～100)GΩ | Urel=6.0%
|  | 电压 |  | (10～5000)V | Urel=0.5%～1.2%
23 | *泄漏电流测试仪 | 电流 | 泄漏电流测试仪检定规程 JJG 843 | (0.1～200)mA | Urel=0.4%
|  | 电压 |  | (0～300)V | Urel=0.3%
|  | 输入电阻 |  | (100～2000)Ω | Urel=0.024%
24 | 电子式电能表 | 电能 | 电子式电能表检定规程 JJG 596 | 57.7V～ 380 V, 0.1 A～ 100 A | Urel=0.12% | 只测单相电能表
25 | 交流电能表 | 电能 | 机电式交流电能表检定规程国家 JJG 307 | 100 V～ 380 V, 0.1 A～ 100 A | Urel=0.5% | 只测单相电能表
26 | *电能表现场校准 | 电能 | 直接接入式电能表现场检定规程 JJG (沪) 49 | (1～380)V， (0.1～5)A, 50Hz,60Hz | Urel=0.5%
27 | *电容器漏电流测试仪 | 直流极化电压 | 电容器漏电流测试仪检定规程 JJG（电子）306003 | 1V～500V | Urel=0.10%
|  | 漏电流 |  | 0.2uA～20mA | Urel=0.6%
28 | *安规综合测试仪 | 电压 | 耐电压测试仪检定规程 JJG 795，接地导通电阻测试仪检定规程 JJG 984，电子式绝缘电阻表检定规程 JJG 1005 | (0.1～10)kV | Urel=1.3%
|  | 绝缘电阻 |  | 100kΩ～ 10GΩ | Urel=0.7%～5.8%
|  | 导通电阻 |  | (0.1～1000)mΩ | Urel=0.3%
29 | *数字功率表 | 交流功率 | 交流数字功率表检定规程 JJG 780 | 1.5W～6kW(45Hz～65Hz) | Urel=0.7%
30 | *直流电桥 | 电阻 | 直流电桥检定规程 JJG 125 | (1mΩ～100kΩ) | Urel=0.013%
31 | *直流电阻箱 | 电阻 | 直流电阻箱检定规程 JJG 982 | (1mΩ～100kΩ) | Urel=0.013%
32 | *直流电位差计 | 电动势 | 直流电位差计检定规程 JJG 123 | (0.01～1.91111)V | Urel=0.3%~0.05%
33 | *特斯拉计 | 磁感应强度 | 特斯拉计检定规程 JJG 242 | 38.18mT/119.58mT/201.55mT/409.3mT/811.3mT/1229.4mT/1735.6mT | Urel=1.5% | 只校数字特斯拉计，探头尺寸不大于6mm×2mm
34 | *电池综合测试仪 | 电阻 | 电池内阻测试仪校准规范 JJF 1620 | 1mΩ～100kΩ | Urel=0.20%
|  | 直流电压 |  | (0.1～100)V | Urel=0.20%
35 | *插头线综合测试仪 | 交流电压 | 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 JJG 622，耐电压测试仪检定规程 JJG 795 | (0.5～5)kV | Urel=1.5%
|  | 交流漏电流 |  | (0.1～10)mA | Urel=1.5%
|  | 电压持续时间 |  | (0.1～60)s | Urel=1.5%
|  | 绝缘电阻 |  | (0.1～300) MΩ | Urel=1.5%
36 | *直流偏置电流源 | 直流电流 | 直流稳定电源校准规范 JJF 1597 | (0.01~100)A | Urel=0.10%
37 | *电池内阻测试仪 | 电阻 | 电池内阻测试仪校准规范 JJF 1620 | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/10Ω/100Ω/1kΩ/10kΩ/100kΩ | Urel=0.20%
|  | 直流电压 |  | (0.1～100)V | Urel=0.20%
38 | *交直流电压表、电流表 | 直流电压 | 电流表、电压表、功率表及电阻表 JJG 124 | 1mV～1000V | Urel=0.11%
|  | 交流电压 |  | 1mV～1000V(40Hz～ 10kHz) | Urel=0.12%
|  | 直流电流 |  | 0.2mA～30A | Urel=0.11%
|  | 交流电流 |  | 0.2mA～30A(40Hz～ 10kHz) | Urel=0.12%
39 | *耐电压测试仪 | 直流电压 | 耐电压测试仪检定规程 JJG 795 | (0.1～10)kV | Urel=1.3%
|  | 交流电压 |  | (0.1～10)kV | Urel=1.3%
|  | 直流电流 |  | (0.5～199)mA | Urel=1.3%
|  | 交流电流 |  | (0.5～199)mA | Urel=1.3%
|  | 电压持续时间 |  | (1～999.9)s | Urel=1.0%
40 | *火花试验机 | 直流电压 | 火花试验机校准规范 JJF (鲁) 63 | (0.5～15)kV | Urel=1.5%
|  | 交流电压 |  | (0.5～15)kV | Urel=1.5%
41 | *静电手环(带)/脚环(带)测试仪(静电鞋测试仪） | 电阻 | 静电腕带／脚盘测试仪校准规范 JJF(电子) 31502 | 100Ω～ 1GΩ | Urel=0.9%～5%
42 | 高压(静电)电压表 | 交流电压 | 高压静电电压表检定规程 JJG 494 | (0.1～5)kV | Urel=1.0%
|  | 直流电压 |  | (0.1～6)kV | Urel=1.0%
43 | *线圈测量仪 | 匝数 | 线圈圈数测量仪校准规范 JJF (浙) 1065 | (1～20000)T | Urel=0.20%
44 | *直流稳定电源 | 直流电压 | 直流稳定电源校准规范 JJF 1597 | (0.1～100)V | Urel=0.3%
|  | 直流电流 |  | (0.1～50)A | Urel=0.3%
45 | *交流电源 | 交流电压 | 交流标准电流源检定规程 JJG（军工）70，交流标准电压源检定规程 JJG(军工)71 | (0.1～600)V(50Hz/ 60Hz) | Urel=0.6% | 只测电压、电流值
|  | 交流电流 |  | (0.1～20)A(50Hz/ 60Hz) | Urel=1.2%
46 | *直流电子负载 | 电压 | 直流电子负载校准规范 JJF 1462 | (0.1～60)V | Urel=0.09%
|  | 电流 |  | (0.01～50)A | Urel=0.16%
47 | *示波器电压探头 | 直流衰减倍率 | 示波器电压探头校准规范 JJF 1437 | 10～1000 | Urel=1.2%
48 | *高压漆膜连续性试验仪 | 直流电压 | 耐电压测试仪检定规程 JJG 795 | (0.1～5)kV | Urel=1.2%
|  | 直流电流 |  | (10～100)μA | Urel=1.5%
49 | *高频耐电压测试仪 | 电压 | 耐电压测试仪检定规程 JJG 795 | (0.1～20)kV(1kHz～10MHz) | Urel=4%
50 | *漏电起痕试验仪 | 电压 | 漏电起痕试验仪校准规范 JJF (浙) 1087 | (1～600) V,(45～65)Hz | Urel=0.5%
|  | 电流 |  | (0.01～1) A,(45～65)Hz | Urel=0.6%
51 | *调压器 | 交流电压 | 交流标准电压源检定规程 JJG(军工)71 | (2～500)V | Urel=1.6%

## 无线电
序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2） | 说明
五、无线电
1 | *示波器 | 垂直偏转系数 | 模拟示波器检定规程 JJG 262 | 1mV～100V | Urel=1.8%
|  | 水平偏转系数 |  | 1ns～100s | Urel=0.20%
|  | 带宽 |  | DC～1GHz | Urel=3%
|  | 上升时间 |  | 0.35ns～100ns | Urel=3.5%
2 | *扫频仪 | 扫频频率 | MSW-7124型调频调幅扫频仪试行检定规程 JJG (电子) 07003 | 100kHz～110MHz | Urel=0.17%
|  | 扫频输出电平 |  | 20dBμ～100dBμ（1kHz～2MHz） | U=0.3dB
3 | *频谱分析仪 | 频率 | 频谱分析仪校准规范 JJF 1396 | 9kHz～ 4GHz | Urel=2.0×10-6
|  | 电平 |  | (-80～ -50)dBm(100kHz～ 300MHz) | U=0.7dB
|  |  |  | (-80～ -50)dBm(0.3GHz～ 4GHz) | U=1.2dB
|  |  |  | (-50～ 14)dBm(9kHz～125MHz) | U=0.70dB
|  |  |  | (-50～ 14)dBm(125MHz～4GHz) | U=0.6dB
4 | *音频信号发生器 | 频率 | 音频分析仪校准规范 JJF 1395 | 20Hz～1MHz | Urel=1.0×10-5
|  | 电压 |  | 1mV～20V（20Hz～200kHz） | Urel=5%
5 | *低频电子电压表 | 电压 | 低频电子电压表检定规程 JJG 782 | (0.001～ 300)V, (10Hz～ 100kHz) | Urel=0.6%
|  |  |  | (0.001～ 300)V (100kHz～500kHz) | Urel=1.5%
|  | 衰减 |  | (0～50)dB,(10Hz～ 500kHz) | U=0.3dB
6 | *低频信号发生器 | 频率 | 低频信号发生器检定规程 JJG 602 | 20Hz～1MHz | Urel=0.14%
|  | 电压 |  | 1mV～7V (20Hz～1MHz) | Urel=1.9%
7 | *调制度测量仪 | 调幅度 | 调制度测量仪校准规范 JJF 1111 | (5%～99%)(fc:150kHz～10MHz fm:50Hz～10kHz) | Urel=3.4%
|  |  |  | (5%～99%)(fc:10MHz～1.3GHz fm:50Hz～ 10kHz) | Urel=3.2%
|  | 频偏 |  | (0.1～40)kHz(fc:250kHz～10MHz fm:50Hz～10kHz) | Urel=3.4%
|  |  |  | (0.1～40)kHz(fc:10MHz～1.3GHz fm:50Hz～10kHz) | Urel=3.2%
8 | *心电图机 | 电压 | 心电图机检定规程 JJG 543 | 8μV～30V | U=0.18mm
|  | 时间 |  | 2ms～50s | U=0.21mm
9 | *医用多参数监护仪 | 心率 | 医用多参数监护仪检定规程 JJG (粤) 014 | (30～300)次/分 | Urel=1.0%
|  | 电压 |  | (0.5 ～3) mV | Urel=2.2%
|  | 血压 |  | (1～40)kPa | U=0.2kPa
|  | 血氧浓度 |  | (30～300)% | U=1.3%
|  | 时间 |  | (2～180)min | U=1min
10 | 静电放电发生器 | 放电电压 | 静电放电模拟器校准规范 JJF 1397 | (0.5～50)kV | Urel=3%
|  | 峰值电流 |  | (0.1～112.5)A | Urel=6%
|  | 上升时间 |  | (0.1～100)ns | Urel=13%
11 | *失真度测量仪 | 失真度 | 失真度测量仪检定规程 JJG 251 | (0.05%～ 0.1%)(5Hz～110Hz) | Urel=6%
|  |  |  | (0.05%～ 0.1%)(110Hz～10kHz) | Urel=1.5%
|  |  |  | (0.05%～ 0.1%)(10kHz～50kHz) | Urel=12%
|  |  |  | (0.1%～99%)(5Hz～110Hz) | Urel=4%
|  |  |  | (0.1%～ 99%)(110Hz～10kHz) | Urel=0.8%
|  |  |  | (0.1%～ 99%)(10kHz～100kHz) | Urel=10%
12 | *晶体管特性图示仪 | Y轴集电极电流偏转因数 | 半导体管特性图示仪校准规范 JJF 1236 | 1μA～5A | Urel=0.9%
|  | X轴集电极电压偏转因数 |  | 10mV～50V | Urel=0.8%
|  | 阶梯电流 |  | 1μA～200mA | Urel=1.4%
|  | 阶梯电压 |  | 50mV～1V | Urel=1.3%
13 | *音频扫频信号发生器 | 扫频范围 | 4001A型音频扫频信号发生器检定规程 JJG (电子) 12005 | 20Hz～20kHz | Urel=0.6%
|  | 输出电压 |  | （0.1～20）V(20Hz～20kHz) | Urel=1.6%
14 | *音频分析仪 | 交流电压 | 音频分析仪校准规范 JJF 1395 | 1mV～100V(20Hz～20kHz) | Urel=2.3%
|  | 失真度与信噪比 |  | (0.05%～ 0.1%)(5Hz～110Hz) | Urel=6%
|  |  |  | (0.05%～ 0.1%)(110Hz～10kHz) | Urel=1.5%
|  |  |  | (0.05%～ 0.1%)(10kHz～50kHz) | Urel=12%
|  |  |  | (0.1%～ 99%)(5Hz～110Hz) | Urel=4%
|  |  |  | (0.1%～ 99%)(110Hz～10kHz) | Urel=0.8%
|  |  |  | (0.1%～ 99%)(10kHz～100kHz) | Urel=10%
|  | 频率 |  | 20Hz～200kHz | Urel=1.2×10-5
|  | 信号源输出电压 |  | 1mV～6V(20Hz～150kHz) | Urel=2.3%
|  | 信号源频率 |  | 10Hz～150kHz | Urel=0.17%
15 | *电浪涌发生器 | 电压峰值 | 浪涌发生器校准规范 JJF (浙) 1060 | (0.5～ 15)kV | Urel=4%
|  | 时间 |  | (1.2～50)µs | Urel=6%
16 | *电话分析仪 | 频率 | 双音多频电话机测试器检定规程 JJG (YD) 032 | (697～1477)Hz | Urel=0.06%
|  | 电平 |  | （0～30）dBm | U=0.5dB
17 | *函数信号发生器 | 频率 | 函数发生器 JJG 840 | 10Hz～2MHz | Urel=1.0×10-6
|  | 电压 |  | 1mV～7V(10Hz～2MHz) | Urel=2.0%
18 | *数字示波器 | 时间间隔 | 数字存储示波器校准规范 JJF 1057 | 1ns～100s | Urel=0.2%
|  | 方波幅度 |  | 1mV～100V | Urel=0.6%
|  | 上升时间 |  | 0.2ns～100ns | Urel=4%
|  | 频带宽度 |  | DC～1GHz | Urel=5%
19 | *示波器电流探头 | 直流电流 | 示波器电流探头校准规范 JJF (电子) 30305 | 100mA～20A | Urel=1.8%
|  | 交流电流 |  | 100mA～20A(10Hz～5kHz) | Urel=1.8%

## 时间频率
序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2） | 说明
六、时间频率
1 | 石英晶体振荡器 | 频率 | 电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程 JJG 180 | 1MHz/5MHz/10MHz | Urel=1.0×10-9
2 | *频率计 | 频率 | 通用计数器检定规程 JJG 349 | 50Hz～ 1.3GHz | Urel=1.0×10-6
|  | 周期 |  | 0.1μs～0.1s | Urel=9×10-7
3 | *钟表分析仪 | 日差 | 校表仪检定规程 JJG 488 | (-99～ +99)s/d | Urel=0.20% | 只校电子式
|  | 月差 |  | (-99～ +99)s/m | Urel=0.6%
4 | 机械秒表 | 时间 | 秒表检定规程 JJG 237 | 0.1s ～3600s | U=0.10s
5 | 电子秒表 | 时间 | 秒表检定规程 JJG 237 | 0.01s ～3600s | U=0.020s
|  | 日差 |  | (-30～ +30)s/d | U=0.06s/d

## 光学
序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2） | 说明
七、光学
1 | *白度计 | 白度 | 白度计检定规程 JJG 512 | W:65～90 | U=2.0
2 | *标准光源箱 | 光照度 | 标准光源箱校准规范 JJF (纺织) 055 | (30～3000)lx | Urel=4.7% | 不校色温
3 | *镜向光泽度计 | 光泽度 | 镜向光泽度计和光泽度板检定规程 JJG 696 | (0～100)Gs | U=0.9 Gs
4 | *澄明度检测仪 | 照度 | 澄明度检测仪校准规范 JJF 1287 | (500～4000) lx | Urel=5%
5 | *测色色差计 | 色度 | 测色色差计检定规程 JJG 595 | Y: 1～90 | U=2.0
|  |  |  | x,y: 0.001～0.9999 | U=0.006
6 | *旋光仪及旋光糖量计 | 旋光度 | 旋光仪及旋光糖量计检定规程 JJG 536 | -45°～+45° | U=0.003°
|  | 糖量度 |  | -20°Z～+105°Z | U=0.3°Z

## 声学
序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2） | 说明
八、声学
1 | 扬声器谐振频率测量仪 | 频率 | DF5990型扬声器谐振频率测量仪检定规程 JJG (电子) 12037 | 16Hz～3kHz | Urel=0.02%～3%
|  | 电压 |  | (0.1～10)V | Urel=0.5%
2 | 驻极体传声器测试仪 | 频率 | 驻极体传声器测试仪校准规范 JJF 1145 | 10Hz～10kHz | Urel=0.06%
|  | 声压灵敏度 |  | -30dB, -40dB, -50dB | Urel=2%
|  | 电压 |  | (0.1～100)V | Urel=0.5%
3 | 扬声器极性测试仪 | 幅度 | 脉冲信号发生器检定规程 JJG 490 | 1mV～200V | Urel=0.5%
|  | 脉冲宽度 |  | 1ns～50ms | Urel=0.3%
|  | 上升（下降）时间 | 脉冲信号发生器检定规程 JJG 490 | 350ps～1μs | Urel=0.5ns
|  | 频率 |  | 1Hz～500MHz | Urel=6×10-4
4 | 声级计 | 声压级 | 声级计检定规程 JJG 188 | 94.0dB(1kHz) | U=2.2dB
5 | *医用超声诊断仪超声源 | 超声功率 | 医用超声诊断仪超声源检定规程 JJG 639 | (1～100)mW | Urel=11%
6 | 杂音计 | 零电压 | 杂音计校准规范 JJF 1167 | 1mV~100V（0.1~20）kHz | Urel=1.2% | 不测共模抑制比、输入电阻和指示器的检测特性

## 电离辐射
序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2） | 说明
九、电离辐射
1 | *医用诊断X射线辐射源 | 空气比释动能率 | 医用诊断X射线辐射源检定规程 JJG 744 | (4～1000)mGy/min | Urel=8% | 不测管电流

## 化学
序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2） | 说明
十、化学
1 | 粉尘采样器 | 流量 | 粉尘采样器检定规程 JJG 520 | (5～60)L/min | Urel=2%
2 | 大气采样器 | 流量 | 大气采样器检定规程 JJG 956 | (20～2000) ml/min | Urel=2.5%
3 | *可见分光光度计 | 波长 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG 178 | (360～800)nm | U=1 nm
|  | 透射比 |  | 0%～100% | U=0.2%
4 | *紫外可见分光光度计 | 波长 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG 178 | (190～880)nm | U=0.7 nm
|  | 透射比 |  | 0%～100% | U=0.3%
5 | *酶标仪 | 吸光度 | 酶标分析仪检定规程 JJG 861 | 0.1～4.0 | U=0.004
6 | *原子吸收分光光度计 | 检出限 | 原子吸收分光光度计检定规程 JJG 694 | 火焰法: ≤0.02 μg/mL(Cu) | U=0.005 μg/mL
|  |  |  | 石墨炉法: ≤4 pg(Cd) | U=0.3 pg
7 | *浊度计 | 浊度 | 浊度计检定规程 JJG 880 | (1～400)NTU | Urel=4%
8 | 电导率仪 | 电导率 | 电导率仪检定规程 JJG 376 | (0.05～1×105)μS/cm | 电计:Urel=0.2%
|  |  |  | 147.7 μS/cm; 1410 μS/cm | 仪器: Urel=0.3%
9 | *火焰光度计 | 检出限 | 火焰光度计检定规程 JJG 630 | K: ≤0.004 mmol/L | U=5×10-4 mmoL/L
|  |  |  | Na: ≤0.008 mmol/L | U=1×10-3 mmoL/L
10 | *原子荧光光度计 | 检出限 | 原子荧光光度计检定规程 JJG 939 | As:≤0.4 ng;Sb: ≤0.4 ng | As: U=0.02 ng; Sb: U=0.04 ng
11 | *阿贝折射仪 | 折射率 | 阿贝折射仪检定规程 JJG 625 | 1.300～1.700 | U=2×10-4
12 | *酸度计 | 酸度 | 实验室pH(酸度计)检定规程 JJG 119 | pH: 0～14 | 电计:0.01级 U=0.01
|  |  |  | pH: 0～14 | 仪器: 0.01级 U=0.02; 0.1级 U=0.1
13 | *液相色谱仪 | 检出限 | 液相色谱仪检定规程 JJG 705 | 紫外可见光检测器: ≤1×10-7 g/mL | Urel=6% | 只校紫外可见光检测器
14 | *可燃气体检测报警器 | 气体浓度 | 可燃气体检测报警器检定规程 JJG 693 | 10%LEL～100%LEL | Urel=2%
15 | *农药残留快速检定仪 | 透射比 | 农药残留快速检测仪检定规程 JJG (粤) 006 | 0%～100% | U=0.6%
16 | *等离子发射光谱分析仪 | 浓度 | 发射光谱仪检定规程 JJG 768 | Zn: ≤0.01 mg/L;Ni: ≤0.03 mg/L; Mn:≤0.005 mg/L;Cr: ≤0.02 mg/L, Cu: ≤0.02 mg/L; Ba: ≤0.005 mg/L | Urel=20%
17 | *测汞仪 | 检出限 | 测汞仪检定规程 JJG 548 | ≤1 ng/ml | U=0.1 ng/mL | 只校吸收类测汞仪
18 | *X射线荧光光谱仪 | 元素含量 | 波长色散X射线荧光光谱仪检定规程 JJG 810 | Cd:(9.2～92)mg/kg; Cr:(99～983)mg/kg;Hg:(92～907)mg/kg;Pb:(98～961)mg/kg | Urel=6%
19 | *盐度计 | 盐度 | 感应式盐度计检定规程 JJG 392 | 2～42 | U=0.4
20 | *熔体流动速率仪 | 流动速率 | 熔体流动速率仪检定规程 JJG 878 | (1～25)g/10 min | Urel=6%
21 | *气相色谱仪 | 检出限 | 气相色谱仪检定规程 JJG 700 | FID: ≤5×10-10 g/s | Urel=5% | 只校FID
22 | *自动电位滴定仪 | 电压 | 自动电位滴定仪检定规程 JJG 814 | (-1000～+1000) mV | U=0.07 mV
23 | 溶解氧测定仪 | 溶解氧浓度 | 覆膜电极溶解氧测定仪检定规程 JJG 291 | (0～20)mg/L | U=0.04 mg/L～0.07 mg/L
24 | *定碳定硫分析仪 | 含量 | 定碳定硫分析仪检定规程 JJG 395 | C:0.030%～0.100% | Urel=3.5%
|  |  |  | C:＞0.100%～0.500% | Urel=2.4%
|  |  |  | C:＞0.500%～1.000% | Urel=0.6%
|  |  |  | C:＞1.00%～4.00% | Urel=0.8%
|  |  |  | S:0.003%～0.010% | Urel=5.8%
|  |  |  | S:＞0.010%～0.050% | Urel=3.3%
|  |  |  | S:＞0.050～0.100% | Urel=2.2%
|  |  |  | S:＞0.100%～0.200% | Urel=1.5%
25 | *生化分析仪 | 吸光度 | 半自动生化分析仪检定规程 JJG 464 | 0.1～1.0 | U=0.006
26 | *混凝土氯离子快速测定仪 | 浓度 | 混凝土氯离子快速测定仪检定规程 JJG (交通）134 | (0.001～0.1)mol/L | Urel=0.7%～0.4%
27 | *手持糖量计 | 含糖量 | 手持糖量（含量）计及手持折射仪检定规程 JJG 820 | 0%～50% | U=0.4%